### 蛋白纯化系统

设备用途：该系统是专门用来分离蛋白质、多肽及多核苷酸的系统，可应用于蛋白、有机化合物的分离纯化，定量测定蛋白的含量和和确定蛋白的分子量。具有快速、高分辨率等特性，而且还具有柱容量大、回收效率高及不易使生物大分子失活等特性。

一、技术指标

- 系统泵：精确的全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀

- 系统泵流速： 0.001～20ml/min

- 系统泵压力范围： 0～20MPa  (200bar，2900psi)

- 样品泵流速准确度：±2%，流速精度：RSD<0.5%

- 使用全波长紫外检测器，波长范围190～700nm；同时检测波长范围内任意3个波长。

- 电导检测器检测范围：0.01～999.99ms/cm；检测池体积：22ul；压力：0～5Mpa；电导精确度：±0.01mS/cm。

- 混合器：混合腔体积：1.4ml，5ml和15ml。可以根据不同流速更改混合器，保证梯度。

- 组分收集器  可根据体积或峰自动收集：试管容量最多可达350管，兼容3，8,  15  或50ml型号的收集管，收集体积0.1～50ml  。

- 控制软件具有自动积分、一键积分功能，操作简单，可打印结果报告。

二、基本配置要求

- 主机：1套

- 数据采集及分析软件：1套

三、技术服务

- 设备安装调试: 设备到达用户所在地后, 在接到用户通知之日起2周内执行安装调试直至达到验收指标。

- 技术培训: 仪器制造商授权的技术人员到现场免费安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员

- 质保期：提供2年正常使用的免费质保，质保期自技术验收签字之日起计算。

- 维保响应时间：卖方应在8小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的可执行解决方案，否则卖方应赔偿相应损失直至承担相应法律责任。

- 设备升级：卖方免费向用户提供自验收之后未来5年的设备或其零部件、配件升级信息和与之相关的优惠升级方案。

四、其他事项

- 交货日期：合同签订之日起90天内。

- 目的港：武汉。